## Gas Calibration Analasys
Gas Calibration Analyzes
Pure gases | calibration factor mks | calibration factor fluidat
Ar | 1.39 | 1.402
co2 | 0.7 | 0.739
CF4 | 0.42 | 0.439
R-134a (freon 12 instead) | 0.35 | 0.367
SF6 | 0.26 | 0.269
i-C4H10 (Isobutane) |  | 0.254
Gas Mixtures
Air
95.2% R-134a + 4.5% i-C4H10+0.3%SF6 | 0.34471 | 0.36089
64% R-134a + 30% CO2 + 5% i-C4H10 + 1% SF6 | 0.4493 | 0.47197
70% Ar + 30% CO2 | 1.183 | 1.2031
93% Ar + 7% CO2 | 1.3417 | 1.3556
45% Ar + 15% CO2 + 40% CF4 | 0.8985 | 0.91735
40% Ar + 50% CO2 + 10% CF4 | 0.948 | 0.9742
80% Ar + 20% CF4 | 1.196 | 1.2094
100% Ar | 1.39 | 1.402
Gas Mixtures - fitting results | a | b | c | d | e | [a/a_air]^(1/5) | [b/b_air]^(1/4) | [c/c_air]^(1/3) | [d/d_air]^(1/2) | e/e_air | AVG
Air | 0.094003 | 0.56431 | 1.3747 | 1.6015 | 1.0607
95.2% R-134a + 4.5% i-C4H10+0.3%SF6 | 0.00617 | 0.12 | 0.482 | 0.785 | 0.518 | 0.58 | 0.67907 | 0.70515 | 0.70012 | 0.48838 | 0.63054
64% R-134a + 30% CO2 + 5% i-C4H10 + 1% SF6 | 0.195 | 1.26 | 3.13 | 3.65 | 2.018 | 1.1571 | 1.2224 | 1.3156 | 1.5097 | 1.9026 | 1.4215
70% Ar + 30% CO2 | 0.00464 | 0.0186 | 0.0716 | 0.115 | 0.222 | 0.54787 | 0.42609 | 0.37345 | 0.26797 | 0.2093 | 0.36494
93% Ar + 7% CO2 | 0.0563 | 0.291 | 0.615 | 0.627 | 0.478 | 0.90255 | 0.84741 | 0.76481 | 0.62571 | 0.45066 | 0.71823
45% Ar + 15% CO2 + 40% CF4 | 0.175 | 0.894 | 1.74 | 1.62 | 0.08 | 1.1323 | 1.1219 | 1.0817 | 1.0058 | 0.075425 | 0.88343
40% Ar + 50% CO2 + 10% CF4 | 0.0102 | 0.101 | 0.26 | 0.29 | 0.037 | 0.64134 | 0.65043 | 0.57401 | 0.42554 | 0.034884 | 0.46524
80% Ar + 20% CF4 | 0.0507 | 0.264 | 0.485 | 0.411 | 0.032 | 0.88384 | 0.82703 | 0.70661 | 0.50659 | 0.03017 | 0.59085
100% Ar | 0.754 | 3.03 | 4.8 | 3.76 | 1.635 | 1.5165 | 1.5222 | 1.5171 | 1.5323 | 1.5415 | 1.5259
Gas Mixtures - values from calibration factors | a | b | c | d | e
Air
95.2% R-134a + 4.5% i-C4H10+0.3%SF6 | 0.00057544 | 0.009572 | 0.064613 | 0.20858 | 0.38278 | 0.13322
64% R-134a + 30% CO2 + 5% i-C4H10 + 1% SF6 | 0.0022015 | 0.028001 | 0.14453 | 0.35674 | 0.5006 | 0.20641
70% Ar + 30% CO2 | 0.23695 | 1.1823 | 2.3939 | 2.3181 | 1.2761 | 1.4815
93% Ar + 7% CO2 | 0.43031 | 1.9056 | 3.4245 | 2.9429 | 1.4378 | 2.0282
45% Ar + 15% CO2 + 40% CF4 | 0.061068 | 0.39963 | 1.0612 | 1.3477 | 0.97299 | 0.76853
40% Ar + 50% CO2 + 10% CF4 | 0.082486 | 0.50829 | 1.271 | 1.5199 | 1.0333 | 0.883
80% Ar + 20% CF4 | 0.24322 | 1.2073 | 2.4318 | 2.3424 | 1.2828 | 1.5015
100% Ar | 0.50919 | 2.1803 | 3.7884 | 3.1479 | 1.487 | 2.2226
Gas Mixtures - fitting results | a | b | c | d | e | f
95.2% R-134a + 4.5% i-C4H10+0.3%SF6 | -0.00617 | 0.12 | -0.482 | 0.785 | -0.518 | 0.121
64% R-134a + 30% CO2 + 5% i-C4H10 + 1% SF6 | 0.195 | -1.26 | 3.13 | -3.65 | 2.018 | -0.41
70% Ar + 30% CO2 | 0.00464 | -0.0186 | 0.0716 | -0.115 | 0.222 | -0.093
93% Ar + 7% CO2 | 0.0563 | -0.291 | 0.615 | -0.627 | 0.478 | -0.145
45% Ar + 15% CO2 + 40% CF4 | -0.175 | 0.894 | -1.74 | 1.62 | -0.635 | 0.08
40% Ar + 50% CO2 + 10% CF4 | -0.0102 | 0.101 | -0.26 | 0.29 | -0.037 | -0.028
80% Ar + 20% CF4 | -0.0507 | 0.264 | -0.485 | 0.411 | -0.032 | -0.042
100% Ar | 0.754 | -3.03 | 4.8 | -3.76 | 1.635 | -0.315
Gas Mix \ flow [l/h] |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.19
95.2% R-134a + 4.5% i-C4H10+0.3%SF6 | 10A (big) Voltage [V] | 2.32 | 2.25 | 2.21 | 2.15 | 2.119 | 2.033 | 1.88 | 1.66 | 1.37 | 0.958 | 0.566
| 01A (small) Voltage [V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 0.783
64% R-134a + 30% CO2 + 5% i-C4H10 + 1% SF6 | 10A (big) Voltage [V] | 2.22 | 2.183 | 2.153 | 2.11 | 2.01 | 1.87 | 1.71 | 1.5 | 1.228 | 0.878 | 0.488
| 01A (small) Voltage [V] | [9 empty] | 1.88 | 0.461
70% Ar + 30% CO2 | 10A (big) Voltage [V] | 1.506 | 1.43 | 1.35 | 1.261 | 1.168 | 1.068 | 0.962 | 0.851 | 0.739 | 0.625 | 0.535
| 01A (small) Voltage [V] |  |  |  |  | 2.94 | 2.564 | 2.16 | 1.74 | 1.325 | 0.906 | 0.574
93% Ar + 7% CO2 | 10A (big) Voltage [V] |  | 7.5[l/h]: | 1.2 | 1.158 | 1.073 | 0.984 | 0.893 | 0.799 | 0.703 | 0.607 | -
| 01A (small) Voltage [V] |  |  |  | 2.904 | 2.582 | 2.245 | 1.9 | 1.548 | 1.194 | 0.842 | -
100% Ar | 10A (big) Voltage [V] | - | - | - | 1.13 | 1.05 | 0.962 | 0.875 | 0.785 | 0.695 | 0.604 | 0.531
| 01A (small) Voltage [V] |  |  |  | 2.8 | 2.4 | 2.16 | 1.83 | 1.498 | 1.16 | 0.827 | 0.562
40% Ar + 50% CO2 + 10% CF4 | 10A (big) Voltage [V] | - | - | - | - | 1.328 | 1.211 | 1.081 | 0.942 | 0.799 | 0.654 | 0.58 | :0.05[l/h]
| 01A (small) Voltage [V] | [6 empty] | 2.609 | 2.09 | 1.55 | 1.01 | 0.745
45% Ar + 15% CO2 + 40% CF4 | 10A (big) Voltage [V] |  | 7.5[l/h]: | 1.625 | 1.576 | 1.434 | 1.338 | 1.194 | 1.034 | 0.862 | 0.685 | 0.596 | :0.05[l/h]
| 01A (small) Voltage [V] | [7 empty] | 2.43 | 1.78 | 1.13 | 0.8
80% Ar + 20% CF4 | 10A (big) Voltage [V] | 8.7[l/h]: | 1.497 | 1.437 | 1.347 | 1.247 | 1.139 | 1.021 | 0.895 | 0.767 | 0.639 |  | :0.25[l/h]
| 01A (small) Voltage [V] | [5 empty] | 2.825 | 2.38 | 1.907 | 1.43 | 0.955